СОВРЕМЕННЫЕ ИСТОЧНИКИ БАКТЕРИЦИДНОГО УФ ИЗЛУЧЕНИЯ

Л.М. Василяк

ОИВТ РАН, г. Москва, e-mail: vasilyak@ihed.ras.ru

Основными факторами, определяющими эффективность источников УФ излучения, являются: спектр источника, который влияет на возможность применения источника в различных технологиях, мощность лампы, кпд, полезный и полный ресурс, падение бактерицидного потока к концу срока службы лампы, компактность и стоимость электронного блока запуска и питания (ЭПРА), безопасность и технологичность использования источника, стоимость. Электрический разряд в парах ртути является основным источником бактерицидного УФ излучения. Для дезинфекции или обеззараживания необходимо УФ излучение в диапазоне 200-280 нм, и для его генерации идеально подходит атом ртути, который излучает две сильных резонансных УФ линии с длиной волны 185 и 254 нм, причем линия 254 нм лежит вблизи максимума бактерицидной кривой. Оптимальное давление паров ртути составляет 0,8-1,5 Па, а давление инертных газов (чаще всего неона или аргона) 10-500 Па. При таких условиях 30-50% от электрической мощности разряда переходит в излучение на резонансной линии ртути с длиной волны 253.7 нм. Устранить влияние перегрева лампы низкого давления при увеличении ее мощности до 2-3 Вт/см и сохранить высокую эффективность генерации УФ излучения 30-40% можно при использовании в лампе не металлической ртути, а ее сплавов с металлами, амальгамы. При разработке мощной амальгамной лампы низкого давления необходимо решить ряд вопросов для сохранения высокого КПД и срока службы лампы при увеличении мощности по сравнению с обычными ртутными лампами низкого давления. Применяя четырехкомпонентную амальгаму можно обеспечить оптимальное давление паров ртути 1-5 Па в чрезвычайно широком диапазоне температур 60-150 С. При увеличении мощности разряда интенсивности УФ излучения возрастает до определенного уровня, а затем начинает уменьшаться, а КПД линейно снижается. Наряду с интенсивностью и эффективностью источника бактерицидного УФ излучения важную роль играют такие параметры, как физический и полезный срок службы лампы. Физический срок службы характеризуется временем горения разряда и главным образом определяется долговечностью работы оксидных электродов в плазме. Способ зажигания и количество циклов включения могут существенно влиять на ресурс оксидных катодов [1]. Было обнаружено, что атомы ртути могут реагировать с поверхностью кварца, в результате чего ртуть расходуется, что приводит к уменьшению физического срока службы лампы. Вторым нежелательным эффектом этого процесса является повышение поглощения УФ излучения колбой лампы, в результате чего происходит спад излучения лампы [2]. Для того, чтобы прекратить осаждение атомов ртути на поверхности кварца внутренность лампы покрывается тонкой пленкой из оксидов металлов [2,3]. Применение более легких газов и уменьшение его давления приводит к сокращению срока службы катодов. Защитный слой препятствует проникновению ионов ртути вглубь стекла, уменьшает скорость потемнения стекла и значительно увеличивает полезное время работы. В этом случае, уменьшение УФ излучения не превышает 20% относительно начального излучения после 10000 –12000 часов работы источников.

Литература.

- Василяк. Л.М., Васильев А.И., Костюченко С.C., и др. Светотехника. 2009. №4. С. 4-9.

- Василяк Л.М., Васильев А.И., Костюченко С.В., и др. // Письма в ЖТФ. 2006, Том 32, вып. 1, стр. 83

- Василяк Л.М., Васильев А.И., Дроздов Л. А и др. // Прикладная физика. 2009. №1. С. 120-124